## Tarature
Combinazione dei 3 cicli
|  | Ciclo n.1 |  |  |  | Ciclo n.2 |  |  |  | Ciclo n.3 |  |  |  |  | P (kg) | Output (V) | Out regr. | diff quad.
| Pesi campione | P (kg) | Output (V) | Out regr. | diff quad. | P (kg) | Output (V) | Out regr. | diff quad. | P (kg) | Output (V) | Out regr. | diff quad. |  | 0 | -0.0034849 | 0 | 1.2144e-05
n. 1 | 0.4976 | 0 | 0 | 0.0034849 | 1.2144e-05 | 0 | 0 | -0.0017454 | 3.0464e-06 | 0 | 0 | -0.0017438 | 3.0408e-06 |  | 0.4976 | 2.4995 | 2.4965 | 9.1313e-06
n. 2 | 0.4992 | 0.4976 | 2.503 | 2.4991 | 1.4877e-05 | 0.4976 | 2.498 | 2.4945 | 1.196e-05 | 0.4976 | 2.5 | 2.4958 | 1.7714e-05 |  | 0.9968 | 4.9955 | 5.001 | 3.0237e-05
n. 3 | 0.4982 | 0.9968 | 4.999 | 5.0028 | 1.4635e-05 | 0.9968 | 4.998 | 4.9989 | 7.3145e-07 | 0.9968 | 5 | 5.0014 | 1.8411e-06 |  | 1.495 | 7.4965 | 7.5005 | 1.6019e-05
n. 4 | 0.4948 | 1.495 | 7.5 | 7.5015 | 2.2285e-06 | 1.495 | 7.498 | 7.4982 | 2.3175e-08 | 1.495 | 7.5 | 7.5019 | 3.6228e-06 |  | 1.9898 | 9.9815 | 9.983 | 2.0967e-06
|  | 1.9898 | 9.985 | 9.9831 | 3.5805e-06 | 1.9898 | 9.982 | 9.9804 | 2.5837e-06 | 1.9898 | 9.99 | 9.9854 | 2.1301e-05 |  | 1.495 | 7.4965 | 7.5005 | 1.6019e-05
|  | 1.495 | 7.5 | 7.5015 | 2.2285e-06 | 1.495 | 7.498 | 7.4982 | 2.3175e-08 | 1.495 | 7.5 | 7.5019 | 3.6228e-06 |  | 0.9968 | 5.0005 | 5.001 | 2.4885e-07
|  | 0.9968 | 5.004 | 5.0028 | 1.3793e-06 | 0.9968 | 4.997 | 4.9989 | 3.4419e-06 | 0.9968 | 5 | 5.0014 | 1.8411e-06 |  | 0.4976 | 2.4985 | 2.4965 | 4.0877e-06
|  | 0.4976 | 2.502 | 2.4991 | 8.1631e-06 | 0.4976 | 2.491 | 2.4945 | 1.2543e-05 | 0.4976 | 2.49 | 2.4958 | 3.3538e-05 |  | 0 | 0.00051515 | 0 | 2.6538e-07
|  | 0 | 0.004 | 0.0034849 | 2.6538e-07 | 0 | -0.002 | -0.0017454 | 6.4828e-08 | 0 | 0 | -0.0017438 | 3.0408e-06 |  | 0 | 0.0017454 | 0 | 3.0464e-06
[15 empty] | 0.4976 | 2.4997 | 2.4965 | 1.0576e-05
|  | n | 9 |  | s | n | 9 |  | s | n | 9 |  | s |  | 0.9968 | 4.9997 | 5.001 | 1.6094e-06
| [V/kg] | pendenza | 5.0154 |  | 0.0029155 | pendenza | 5.0167 |  | 0.0022174 | pendenza | 5.0192 |  | 0.003577 |  | 1.495 | 7.4997 | 7.5005 | 5.9628e-07
| [V] | intercetta | 0.0034849 |  |  | intercetta | -0.0017454 |  |  | intercetta | -0.0017438 |  |  |  | 1.9898 | 9.9837 | 9.983 | 6.1192e-07
[15 empty] | 1.495 | 7.4997 | 7.5005 | 5.9628e-07
Note | Output a FS (mV/V) |  | 2.0062 |  |  |  | 2.0067 |  |  |  | 2.0077 |  |  |  | 0.9968 | 4.9987 | 5.001 | 5.1466e-06
[15 empty] | 0.4976 | 2.4927 | 2.4965 | 1.4047e-05
| Output medio a FS (mV/V) |  | 2.0068 | [11 empty] | 0 | -0.00025461 | 0 | 6.4828e-08
[15 empty] | 0 | 0.0017438 | 0 | 3.0408e-06
[15 empty] | 0.4976 | 2.5017 | 2.4965 | 2.7567e-05
[15 empty] | 0.9968 | 5.0017 | 5.001 | 5.326e-07
[15 empty] | 1.495 | 7.5017 | 7.5005 | 1.5036e-06
[15 empty] | 1.9898 | 9.9917 | 9.983 | 7.71e-05
[15 empty] | 1.495 | 7.5017 | 7.5005 | 1.5036e-06
[15 empty] | 0.9968 | 5.0017 | 5.001 | 5.326e-07
[15 empty] | 0.4976 | 2.4917 | 2.4965 | 2.2558e-05
[15 empty] | 0 | 0.0017438 | 0 | 3.0408e-06
[15 empty] | n | 27
[15 empty] | pendenza | 5.0171 |  | 0.0032491 | (V)
[15 empty] | intercetta | 0
[18 empty] | 0.00064762 | (kg)
[14 empty] | Output a FS (mV/V) |  | 2.0068 |  | 0.64762 | (g)
[18 empty] | 1.9429 | (3s, g)
[18 empty] | 0.097143 | (% FS)
Note on F3: Output che avrei usando la retta di regressione.
Note on G14: Errore sulla stima
Note on A18: N.B: Fondo Scala = 2 kg; Tensione di alimentazione = 5V; Amplificazione = 1000.

## Chauvenet
Ciclo n.1
P (kg) | Output (V) | Out regr. | diff. |  | accettabile?
0 | 0 | -0.0017438 | -0.0017438 |  | Sì
0.4976 | 2.5 | 2.4958 | -0.0042088 |  | Sì
0.9968 | 5 | 5.0014 | 0.0013569 |  | Sì
1.495 | 7.5 | 7.5019 | 0.0019034 |  | Sì
1.9898 | 9.99 | 9.9854 | -0.0046153 |  | Sì
1.495 | 7.5 | 7.5019 | 0.0019034 |  | Sì
0.9968 | 5 | 5.0014 | 0.0013569 |  | Sì
0.4976 | 2.49 | 2.4958 | 0.0057912 |  | Sì
0 | 0 | -0.0017438 | -0.0017438 |  | Sì
n | 9
pendenza | 5.0192 |  | -7.8949e-16 | media
intercetta | -0.0017438 |  | 0.0033459 | dev st
P | 0.94444 |  |  |  | range accettabilità
F | 0.97222 |  |  |  | inf | sup
[5 empty] | -0.0064058 | 0.0064058
z | 1.9145

## Confronto fra cicli
Ciclo n.1 |  |  | Ciclo n.2
P (kg) | Output (V) |  | P (kg) | Output (V)
0 | 0 |  | 0 | 0
0.4976 | 2.503 |  | 0.4976 | 2.498
0.9968 | 4.999 |  | 0.9968 | 4.998
1.495 | 7.5 |  | 1.495 | 7.498
1.9898 | 9.985 |  | 1.9898 | 9.982
1.495 | 7.5 |  | 1.495 | 7.498
0.9968 | 5.004 |  | 0.9968 | 4.997
0.4976 | 2.502 |  | 0.4976 | 2.491
0 | 0.004 |  | 0 | -0.002
n | 9 | s | n | 9 | s
pendenza | 5.0154 | 0.0029155 | pendenza | 5.0167 | 0.0022174
1.0352